附件1
三明市粮食和物资储备中心2026年仪器设备采购项目询价单
我中心拟采购一批粮油质量检验检测仪器设备，为确定预算价格，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，特此询价。如有意参与者，请在2026年9月9日前对本次询价内容给出总报价及明细报价（报价单模版附后），并按要求填好此表报送我站。
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仪器设备采购项目要求

[bookmark: OLE_LINK1]一、粮食不完善粒检测仪
[bookmark: OLE_LINK6]1.功能要求：仪器能够按照国标要求，对小麦不完善粒（包括破损粒、病斑粒（赤霉病粒、黑胚粒）、虫蚀粒、生芽粒、生霉粒）、玉米不完善粒（包括破损粒、病斑粒、虫蚀粒、生芽粒、生霉粒、热损伤粒、霉变粒）进行快速检测，同时还能运用自适应速率控制等技术，建立稻谷算法模型数据库，对稻谷谷外糙米、出糙率、整精米率等指标进行快速检测，单个样品检测时间≤4分钟。仪器能够一机多粮种、一机多指标的全自动化检测，还能够检测各个粮种小杂（无机杂质、有机杂质、异种粮），使用过程中无需拆卸、更换模块。
[bookmark: OLE_LINK2]2.性能要求：
2.1识别品种：小麦（白麦、红麦、混合麦）、玉米（白玉米、黄玉米）、稻谷。
2.2识别范围：小麦不完善粒，包括破损粒、病斑粒（赤霉病粒、黑胚粒）、虫蚀粒、生芽粒、生霉粒；玉米不完善粒，包括破损粒、病斑粒、虫蚀粒、生芽粒、生霉粒、热损伤粒、霉变粒；稻谷：谷外糙米，互混，出糙率、杂质（无机小类杂质，有机小类杂质）。
2.3识别准确率：98%以上，满足LS/T 6402-2017相关要求。
2.4图像精度：测试图有效高度10mm时线数每像素不低于100LW/PH。
[bookmark: OLE_LINK7]2.5小麦不完善粒重复性、台间差允差：≤0.5%；玉米不完善粒重复性、台间差允差：≤1%；稻谷出糙率平行差≤0.5%。
2.6运行噪音：<60db。
2.7仪器能够符合环境应力筛选试验要求，能在随机振动试验（频率范围5Hz～2000Hz,Grms=6)以及温度及电压应力循环（温度应力范围-40℃～70℃﹝存储﹞、0℃～50℃﹝运行﹞，电应力范围180V-265V）环境中正常工作，须提供国家认监委认可的检测（检验）机构出具的有效检测（检验）报告复印件佐证。
2.8仪器需通过国家粮油标准研究验证测试中心的仪器适用性验证测评。
[bookmark: OLE_LINK4]二、全自动脂肪酸值滴定仪
    1.功能要求：仪器能够完成玉米、稻谷、小麦粉的脂肪酸值检测工作，一台仪器同时满足样品的在线前处理和滴定的联用，符合《GB/T 5510-2024 粮油检验 谷物及制品脂肪酸值测定 仪器法》国标的检测方法。仪器能够自动完成多个样品的振荡提取、提取液转移、过滤、收集、分取、加指示剂、检测的整套流程。仪器整机通过IP5X防尘认证，须提供国家认监委认可的检测（检验）机构出具的有效检测（检验）报告复印件佐证。
[bookmark: OLE_LINK5]2.性能性能：
2.1在线前处理部分： 
2.1.1采用模块化设计，一台仪器同时满足样品的在线前处理和滴定的联用。 
2.1.2在线前处理功能：仪器标准配置模块，非滴定状态下，可独立使用，自动完成振荡提取、提取液转移、过滤、收集、分取、加指示剂的前处理工作。 
2.1.3样品处理量：满足≥8个样品的同时处理，自动前处理时间小于20min。 
2.1.4样品提取方式：磁力搅拌提取，与前处理仪器联用，通过程序自动控制速度和提取时间。 
2.1.5自动过滤：采用在线泵负压式过滤，自动完成≥8个样品的同时过滤，采用重复式过滤头。 
2.1.6过滤时间：仪器自动控制，不大于5min。 
2.1.7管路清洗：仪器具备一键清洗前处理部分管路和滴定管路的功能。 
2.1.8废液预去除：系统集成模块，定量泵自动进行过滤前废液的去除功能。 
2.1.9分液装置：系统集成模块，定量泵自动分取提取试剂。 
2.1.10移液精度：不大于0.5%。 
2.1.11指示剂添加：系统集成模块，定量泵自动添加指示剂。 
2.1.12指示剂加液时间：单样品不大于1min。 
2.1.13空杯检测：未放置样品杯时，会自动检测报警提示，防止误加液损坏仪器。
2.2滴定部分： 
2.2.1滴定单元采用非接触式颜色传感器，双屏式设计，实时显示滴定体积、脂肪酸值数值及滴定过程中的颜色变化情况、自动空白扣除和数据计算。 
2.2.2自动调速：滴定泵根据滴定终点颜色变化进行自动速度调节。 
2.2.3校正功能：采用多点线性校正，自动对滴定数据进行校正，能够对玉米、小麦粉、稻谷的检测进行不同的参数设定和选择。 
2.2.4波长范围：300-700nm。 
2.2.5滤光片：≥650nm。 
2.2.6终点判断方式：符合《GB/T 5510-2024 粮油检验 谷物及制品脂肪酸值测定》国标的测试第三方法：自动光度滴定仪法。 
2.2.7光源检测调节：光源异常自动检测报警，一键式自动电流补偿调节。
2.2.8双平行样品误差：不大于2mg/100g干基样品。 
2.3数据处理 
2.3.1通讯方式：RS485、WIFI、云联网等多种方式。
2.3.2远程数据交换：具备远程仪器组网数据交换功能，满足仪器与云端的数据交换。 
2.3.3操作方式：≥7寸触摸屏控制，可升级远程PC数据云联网。
二、净气型酸碱柜
1.功能要求：用于存储无机液体及固体化学试剂过程中产生的有毒有害气体的过滤，净化室内空气，对实验室及实验人员提供有效保护的安全防护。
2.性能要求：
2.1依据标准GB/T7702.7-2023,所采用的活性炭碘吸附值须大于1100mg/g。
2.2过滤效果及性能需通过过滤器性能验证机构的测试报告。
2.3为保证使用的安全，该柜体材质要求为≥10mm厚PP材质，应专门为净气产品设计内部高度不应低于1670mm，不能使用普通PP柜体改装或拼接，柜体整机符合《GB 4943.1-2011信息技术设备安全第1 部分:通用要求》的防火阻燃要求。柜体防护等级：IP54，耐腐蚀性，整机符合《GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求。须提供国家认监委认可的检测（检验）机构出具的有效检测（检验）报告复印件佐证。
2.4任务实时操作系统，可不定期更新或升级功能，让操作更加智能化。
2.5动力部分采用进口风机，距离设备1m内产生的噪声应≤47dB、换气次数不小于260次/小时。
2.6电器部分与外漏金属其绝缘电阻大于2兆欧同时具有断电保护功能（需提供第三方检测报告）。
2.7采用无刷变频风机，寿命大于60000小时，开门时自动变频控制风机转速，减少柜内气体外泄，具有手动调节功能。
2.8为减少柜内气体涡流及吸附死体积，避免对原料中间体造成污染，滤芯有效吸附效面积不得小于 0.3㎡，不能拼装，且单块滤芯重量不低于12kg的有效整体，在运行中有更换提示和运行状况显示。
    2.9由于用于存放化学品，涉及到实验室人员安全及消防安全，投标产品需保险机构对产品承保，提供针对第三者公众责任险，并提供保险公司保单证明。

